## Sheet1
腔镜手术器械清单及参数
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数
1 | 穿刺器 | φ5*110mm | 6 | 套 | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造， 2.规格Ф5，工作长度110mm±10mm， 3.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。
2 | 穿刺器 | φ10*108mm | 6 | 套 | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造， 2.规格Ф10，工作长度108mm±10mm， 3.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。
3 | 吸引器 | φ5*330mm | 8 | 把 | 1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造，2.器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm， 3.吸引管规格Φ5，工作长度330mm±10mm。
4 | 转换器 | Φ10-φ5 | 2 | 支 | 1.转换器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造， 2.耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级。
5 | 气腹针 | φ2.2*120mm | 4 | 支 | 1.规格Φ2.2，工作长度120mm±10mm。
6 | 持针钳(O型) | φ5*330mm | 4 | 把 | 1.持针钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 2.头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造， 3.规格φ5，工作长度330mm±10mm， 4.O型弯头。
7 | 单极高频电缆线 | φ4*3000mm | 4 | 根 | 1.规格Φ4×3000mm，电缆线材质可高温灭菌。