低速冷冻离心机（大机器）

1.立式结构，有万向轮 2个、定向轮2个，万向轮脚踩即可固定;

2.黑底白字液晶屏同时显示：设定的时间、剩余工作时间、设定的温度、实际工作的温度、实际工作的转速、设定的离心力、实际工作的离心力、转头编号、模式、加速档、减速档、离心状态、制冷状态、门锁状态、日期；

3.机器有中文语音播报功能：如：“请开门取样”“请关门后再按启动键”等，操作者知道机器的任何状态，飞梭键设定工作参数

4.具备自动去盖功能，脱盖成功率100%；
5.采用交流变频电机驱动，有交流变频器；
6.≥10种升、降速率选择，最快升/降≤40S，≥15种自定义工作模式选择;　

7.转速/离心力互设、同步显示;

8.整机全钢制结构，不锈钢离心腔，整机全钢制结构，不锈钢离心腔、整机重量≥150Kg，机器下柜门有暗锁，可以打开清理内部灰尘；

9.运行中可随时更改参数，无需停机

10.自动平衡，有偏重自动检测报警停机装置；

11.噪音:≤58dB

12.最高转速：≥6000r/min,最大相对离心力：≥5400×g，转速精度：≤±10r/min；

13.定时范围：00:00:01～99hh:59min:59s/短时/长时离心;

14.电动安全门锁，双挂钩防撞击电动门锁、铰链盒（非液压杆）保证门盖开起后≥80度夹角，放取标本方便，断电有应急开锁栓；

15.温度设定范围：－20℃～40℃，温控精度 ：≤±1℃，显示精度：0.1℃、进口制冷机组，有接水盒，保证腔体不积水；

16.配备：水平转子一个，圆吊杯（锁定）750ml×4孔1套、真空管×96孔2套、96孔脱帽器2套；10ml×76孔1套、15ml×40孔1套、20ml×28孔1套、50ml×20孔1套、5ml×148孔1套、100ml×8孔1套；
17.整机全钢制结构，不锈钢离心腔、整机重量≥150Kg，机器下柜门有暗锁，可以打开清理内部灰尘；

低速冷冻离心机 （小机器）

1、微电脑控制、液晶大屏同时显示：设定时间、运转剩余时间、设定转速、实际运转转速、设定温度、实际运行温度、设定离心力、实际运转离心力、程序、加速/减速档、日期、门锁状态、运转状态、平衡状态、智能中文语音提示功能，飞梭旋钮设定工作参数

2、采用交流变频电机驱动，高精度测速系统，免维护，寿命长

3、进口制冷压缩机组，无氟环保制冷剂
4、具有点动功能，可实现瞬时离心

5、转速／离心力互设，运行中可随时更改参数，无需停机

6、两种计时方式可选：启动开始时倒计时与到达设定转速后开始倒计时
7、10种加减速档位可供选择，15种程序模式可自行设置、调用
8、先进的制冷管理系统，可实现快速预制冷，运行过程中压缩机不停机，控制阀保证内腔的温度更精准

人性化语音操作设计，结构紧凑、体积小巧，人机界面友好
10、有内部计时功能，能计算转头使用年限，语音提醒用户安全使用
11、不锈钢内腔，三层钢板防护；采用双挂钩防撞击电动门锁，运行更加安全可靠

12、门盖开起后90度夹角，操作方便；断电有应急开锁栓，运行更安全

13、最高转速：≥5000r/min、最大相对离心力：≥3494×g、转速精度：≤±10rpm
14、配置容量：水平转子一套、 真空采血管×24一套、
15、噪    音： ≤55dB(A)

16、温控范围：-20～40℃、温控精度 ：≤±1℃，制冷效率：≤6min(满负载、室温22℃制冷到4℃)

17、定时范围：00:00:01～99:59:59(HH:MM:SS)/短时/长时离心

三、高速冷冻离心机
1.智能中文语音提示，如：“请开门取样”“请关门后再按启动键”等，操作者知道机器的任何状态，飞梭键设定工作参数；微电脑控制、黑底白字液晶屏同时显示：时间、温度、转速、离心力、转头编号、编程号、加速档、减速档、离心状态、制冷状态、门锁状态、日期，飞梭键设定工作参数
2.采用交流变频电机驱动，高精度测速系统，免维护，寿命长，电机采用锥度轴；
3.进口制冷压缩机组，无氟环保制冷剂；

4.具有点动功能，可实现瞬时离心；

5.转速／离心力互设，运行中可随时更改参数，无需停机；

6.两种计时方式可选：启动开始时倒计时与到达设定转速后开始倒计时；

7.10种加减速档位可供选择，最快18秒到达最高转速15000转，15种程序模式可自行设置、调用；

8.人性化语音操作设计，结构紧凑、体积小巧，人机界面友好；
9.有内部计时功能，能计算转头使用年限，语音提醒用户安全使用；
10.不锈钢内腔，三层钢板防护，双挂钩防撞击电动门锁，运行更加安全可靠；

11.门盖开起后90度夹角，操作方便；断电有应急开锁栓，运行更安全；

12.最高转速：≥15000r/min、转速精度：≤±10rpm、大相对离心力：≥21386×g，升速/降速:≤18S（0~15000r/min）；

13.转头容量：≥1.5/2.2ml×24 （可加配0.5ml/0.2ml适配器）转子、转子盖用金属材料，表面黑化防腐蚀处理；手柄用金属材料，表面蓝色防腐蚀处理；             

14.噪音： ≤55dB(A)；

15.★温度设定范围：－20℃～40℃，温控精度 ：≤±1℃，显示精度：0.1℃，进口制冷机组，可实现快速预制冷，运行过程中压缩机不停机，控制阀保证内腔的温度更精准，制冷效率：≤6min(满负载、室温22℃制冷到4℃；
16.定时范围：00:01min～99：59（mm:ss）/短时/连续；

注：以上离心机各一台，保修期不小于3年。
